## Sheet1
附件1
放射诊疗设备状态及稳定性等检测服务清单及报价表
一、稳定性检测：
序号 | 设备名称 | 预计数量 | 检测项目 | 判定标准 | 检测周期 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 口腔全景机 | 1 | 辐射输出量重复性 | ≤5.0% | 三个月
|  |  | 曝光时间指示的偏离 | ±5.0%内或±20ms，以较大者控制
±（5%＋50ms）内
|  |  | 管电压指示的偏离 | ±10.0%内a | 六个月
|  |  | 高对比度分辨力 | ≥2.0Ip/mm
|  |  | 低对比度分辨力 | 可分辨0.5mm厚铝板上1mm直径孔
2 | 胃肠机 | 1 | 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值/（mGy/min） | ≤25.0 | 六个月
|  |  | 高比对度分辨率 | ±20%内a
±20%内a
|  |  | 低比对度分辨率 | ≤4.0%
|  |  | 透视防护区检测平面上周围剂量当量率/（μ Sv/h） | ≤50.0
≤150.0
≤400.0
3 | DR | 6 | 信号传递特性（STP） | R²≥0.95 | 三个月
|  |  | 响应均匀性 | CV≤5.0%
|  |  | 残影 | 不存在残影或有残影而像素值误差≤5.0%
|  |  | 伪影 | 无影响临床诊断的伪影
|  |  | 辐射输出量重复性 | ≤10.0%
|  |  | 曝光时间指示的偏离 | ±10%内
±2ms内或±15%内，以较大者控制
|  |  | 有用线束垂直度偏离 | ≤3.0°
|  |  | 光野与照射野四边的偏离 | ±1.0cm内
|  |  | 4AGE响应 | ±25.0%内a | 六个月
4 | CT | 5 | 诊断床定位精度 | ±2mm内 | 一个月
±2mm内
|  |  | CT值（水） | 与基线值相差±4HU内
|  |  | 均匀性 | 与基线值相差±2HU内
|  |  | 噪声 | 与基线值相差±10%内
|  |  | 重建层厚偏差 | 与基线值相差±20%或±1mm内，以较大者控制 | 一年
|  |  | CTDIw | 与基线值相差±15%内
5 | 移动式X光机 | 1 | 信号传递特性（STP） | R²≥0.95 | 三个月
|  |  | 响应均匀性 | CV≤5.0%
|  |  | 残影 | 不存在残影或有残影而像素值误差≤5.0%
|  |  | 伪影 | 无影响临床诊断的伪影
|  |  | 辐射输出量重复性 | ≤10.0%
|  |  | 曝光时间指示的偏离 | ±10%内
±2ms内或±15%内，以较大者控制
|  |  | 有用线束垂直度偏离 | ≤3.0°
|  |  | 光野与照射野四边的偏离 | ±1.0cm内
|  |  | AGE响应 | ±25.0%内a | 六个月
6 | C型臂 | 2 | 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值/（mGy/min） | ≤25.0 | 六个月
|  |  | 高比对度分辨率 | ±20%内a
±20%内a
|  |  | 低比对度分辨率 | ≤4.0%
|  |  | 透视防护区检测平面上周围剂量当量率/（μ Sv/h） | ≤50.0
≤150.0
≤400.0
7 | DSA | 2 | DSA动态范围 | 减影影像中，0.4mm的DSA血管模拟组件在所有灰阶均可见。 | 六个月
|  |  | DSA对比灵敏度 | 减影影像中，0.2mm灰阶上所有血管可见。
8 | 乳腺X射线机 | 1 | 影像接收器均匀性 | ±10.0%内 | 三个月
|  |  | 伪影 | 无影响临床的伪影 | 六个月
|  |  | 胸壁侧射野与影像接收器一致性 | 超出台边，并≤5.0mm
|  |  | 光野与照射野一致性 | ±5.0mm内
|  |  | 管电压指示的偏离 | ±1.0kV内
|  |  | 自动曝光控制重复性 | ±10.0%内
|  |  | 乳腺平均剂量/mGy | ＜2.0
＜2.0
＜3.5
9 | 牙片机 | 1 | 辐射输出量重复性 | ≤5.0% | 三个月
|  |  | 曝光时间指示的偏离 | ±5.0%内或±20ms，以较大者控制
±（5%＋50ms）内
|  |  | 管电压指示的偏离 | ±10.0%内a | 六个月
|  |  | 高对比度分辨力 | ≥2.0Ip/mm
|  |  | 低对比度分辨力 | 可分辨0.5mm厚铝板上1mm直径孔
10 | 直线加速器 | 1 | 等中心的指示（激光灯） |  | 一天 |  |  | 稳定性检测项目中周期小于3个月的项目检测单位指导院方自行开展检测
|  |  | 剂量偏差 |  | 一周
|  |  | 照射野的数字提示（单元限束） | 5cm*5cm至20cm*20cm | 一个月
大于20cm*20cm
|  |  | 照射野的数字提示（多元限束） | 10cm*10cm
最大照射野
轴射束轴在患者入射表面上的位置指示
轴射束轴相对于等中心点的偏移
|  |  | 旋转运动标尺的零刻度位置 | 机架旋转轴
限束系统旋转轴
治疗床面纵向转动轴
治疗床面横向转动轴
治疗床的等中心旋转
|  |  | X射线方形照射野的均整度 | 5cm*5cm至30cm*30cm | 三个月
大于30cm*30cm
|  |  | 电子线照摄野的均整度 | 沿两主轴方向上80%等计量线
沿两主轴方向上90%等计量线
两对角线上90%等计量线
电子照射野的对称性
|  |  | 重复性（剂量） |  | 六个月
日稳定性（剂量）
X射线深度吸收剂量特性
电子线深度吸收剂量特性
X射线方形照射野的对称性
|  |  | 治疗床的运动精度 | 垂直
横向
前后
|  |  | 治疗床的刚度 | 纵向（高度的变化） | 一年
横向（侧向倾斜角度）
横向（高度的变化）
二、状态检测（包括环境检测）：
序号 | 设备名称 | 预计数量 | 检测依据 |  | 检测周期 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 口腔全景机 | 1 | 《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020 《医用常规X 射线诊断设备质量控制检测规范》WS 76-2020 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》WS 519-2019 《锥形束X射线计算机体层成像 (CBCT) 设备质量控制检测标准》WS 818-2023 《医用电子直线加速器质量控制检测规范》WS 674—2020 《放射治疗放射防护要求》GBZ121-2020 |  | 一年
2 | 胃肠机 | 1 |  |  | 一年
3 | DR | 6 |  |  | 一年
4 | CT | 5 |  |  | 一年
5 | 移动式X光机 | 1 |  |  | 一年
6 | C型臂 | 2 |  |  | 一年
7 | DSA | 2 |  |  | 一年
8 | 乳腺X射线机 | 1 |  |  | 一年
9 | 牙片机 | 1 |  |  | 一年
10 | 直线加速器 | 1 |  |  | 一年
11 | 骨密度仪 | 1 |  |  | 一年
三、个人剂量监测：
序号 | 设备名称 | 监测人数 | 检测项目 | 判定标准 | 检测周期 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 个人剂量计 | 71 | Χ、γ外照射个人剂量当量 | 《职业性外照射个人监测规范》 GBZ128-2019 | 三个月
合计总金额： 元（大写： ）