附件1

1包：高频电刀技术参数

- 1、适用范围：用于医疗手术中对生物组织进行切割和凝血。

- ▲2、单极和双极的工作频率均≥500kHz。

- ▲3、工作模式≥6种，包含单极纯切、混1、混2、混3、点凝和双极标准凝。

- 4、单极切割模式≥四种

- 4.1、纯切：功率≥350W，负载500Ω

- 4.2、混切1：功率≥250W，负载500Ω

- 4.3、混切2：功率≥200W，负载500Ω

- 4.4、混切3：功率≥120W，负载500Ω

- 5、单极凝血模式≥1种

- 5.1、点凝：功率≥120W，负载500Ω

- 6、双极模式≥1种

- 6.1、标准凝：功率≥50W，负载100Ω

- 7、输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。

- 8、支持单极手控、单极脚控、双极脚控工作模式。

- ▲9、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。

- 10、具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别，防止医护人员开机灼伤。

- 11、每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，自检不通过则禁止输出。

- 12、采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程动态监测，一旦发现短路、开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出。

- 13、对输出实行闭环控制，输出功率稳定。

- 14、脚踏开关连接：可连接单联脚踏开关和双联脚踏开关，脚踏开关防水等级≥IPX7

- 15、具备恒功率输出闭环控制，在人体组织常见阻抗范围内功率输出稳定。

- 16、安全指标符合国家标准《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》（GB 9706.1-2020）、《医用电气设备 第 2-2 部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求》（GB 9706.202-2021）和《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》（YY 9706.102-2021）。

- 配置：

- 1、主机 1套

- 2、手控刀1把

- 3、双极电凝镊 1套

- 4、双联脚踏开关1只

- 5、单联脚踏开关1只

2包：空气波压力治疗仪技术参数

- 1.内置锂电池，电池满电连续运行时间≥30min；

- 2.便携式机型，触摸屏。

- 3.可调节治疗模式、气囊类型，设置各腔室治疗压力、治疗时间等。

- 4.气囊压力既可单腔调节、也可总腔调节。

- 5.有4种充气模式：

- （1）、模式A：由远端到近端的逐个(腔室)常规充气模式。

- （2）、模式B：由远端到近端的逐个(腔室)渐进充气模式。

- （3）、模式C：由近端到远端的逐个(腔室)渐进充气模式。

- （4）、模式D：由近端到远端的逐个(腔室)常规充气模式。

- 6.压力范围：0～200mmHg可调，步长5mmHg。

- 7.治疗时间：为0～99min可调，步长1min。

- 8.压力保持时间0～12s可调。

- 9.间歇时间0～90s可调。

- 10.具有阶梯压力设置功能。

- 11.手动释压：治疗仪具有在各种状态下手动解除患者压强的措施。

- 12.气密性：在最大输出压强下保持1min，压降≤10%。

配置

- 1.主机            1台

- 2.大腿套（左右）  各1套

- 3.足靴套（左右）  各1套

- 4.足套（左右）    各1套

- 5.台车            1辆

3包：低频脉冲气压治疗仪技术参数

功能要求：

1、产品用途：通过电刺激以及脉冲气压促进局部血液循环，防止深静脉血栓形成。

2、具有双通道电刺激治疗模式或双通道气压治疗模式，可同时或者独立使用。

4、气压治疗模式：脉冲压力范围为60～200mmHg，调节步长≥10mmHg。

5、电刺激治疗模式：输出为断续方波信号，调节档位≥7档。

6、内置锂电池， 满负荷工作时长≥10小时。

7、具有低压、超压、低电量报警功能。

配置：

1、主机1台

2、导气管2条

3、脉冲足垫2个

4、电极连接线2条